ISC40感应式电导率传感器

ISC40感应式电导率传感器与ISC202两线制电导率仪以及ISC450G四线制电导率仪结合使用。结合使用后可以满足电导率测量的各种要求: 可靠性、精度、可调范围以及性价比。

这种新一代的感应式电导率传感器无需改变电池常数或重新标定，即可在宽测量范围(1μS/cm~1999mS/cm)以及过程温度范围(-10~130℃)内提供高度精确的测量。抗腐蚀、耐磨损的PEEK(Poly Ether Ether Ketone)材质，抗化学性也非常突出，适用于各种溶液(除氟酸或氧化浓酸)。

特性

- 感应式电导率技术的采用，减少了结垢和极化误差。

- 大口径传感器，长期稳定。

- 并采用宽范围的支架，以及通用防水结构，安装非常灵活

- 一台传感器即可保持高解析度和精度，电导率测量范围很宽。
最小量程: 100μS/cm
最大量程: 1999mS/cm

规格

| 兼容性 | 与ISC202、ISC450G感应式电导率仪兼容。 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 1μS/cm~1999mS/cm |
| 输出量程 | 最小值: 100μS/cm 最大值: 1999mS/cm |
| 过程温度 | -10~130℃，连续暴露。适用于蒸汽灭菌应用。 |
| 过程压力 | 取决于安装条件，但<2MPa(300psi)。 |
| 过程流速 | 最大5m/s。 |
| 接液材质 | 传感器: PEEK(Poly Ether Ether Ketone) 垫圈: Viton®乙丙橡胶 适配器(可选): SUS316不锈钢或PVC或PVDF |
| 非接液材质 | 传感器螺纹: SUS304不锈钢 固定螺母: SUS304不锈钢 电缆: 热塑性橡胶 |
| 过程连接 | 传感器顶部G3/4螺纹的固定螺母；可选的过程适配器或过程装置。 |
| 过程适配器 | JIS 10K 50 RF法兰适配器(材质: SUS316) JIS 10K 50 FF法兰适配器(材质: PVC或PVDF) DIN PN16 DN50法兰适配器ANSI CLASS150 2法兰适配器R2螺纹适配器 |
| 电缆长度 | 5m，10m，15m，20m |
| 重量 | 传感器: 约0.6kg |

应用

- 采用非接触式电极，适用于电极结垢严重的应用。

- 除(超)纯水外，适合于各种范围的应用。

- 适用于堵塞和腐蚀现象严重的浆液应用。

- 6个可选的十进制量程范围，实现精确过程控制。

感应式电导率传感器型谱表

| 型号 | 基本代码 |  |  | 选项代码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISC40GJ |  |  |  |  | 普通型感应式电导率传感器，带螺母和Viton垫圈（指ISC202G和ISC40□J2G） |
| ISC40SJ |  |  |  |  | 本安型感应式电导率传感器，带螺母和Viton垫圈（指ISC200S） |
| 类型 | -GG |  |  |  | 标准型 |
| 温度传感器 |  | -T1 |  |  | Pt1000 *1 |
|  |  | -T3 |  |  | 热敏电阻 |
| 电缆长度 |  |  | -05 |  | 5m |
|  |  |  | -10 |  | 10m |
|  |  |  | -15 |  | 15m |
|  |  |  | -20 |  | 20m |
| 选项 过程适配器 |  |  |  | /SFJ | JIS10K-50-RF法兰 JIS SUS316 |
|  |  |  |  | /PFJ | JIS10K-50-FF法兰PVC |
|  |  |  |  | /FFJ5 | JIS10K-50-FF法兰PVDF |
|  |  |  |  | /SFD | DIN PN16-DN50法兰 JIS SUS316 |
|  |  |  |  | /SFA | ANSI CLASS150-2法兰 JIS SUS316 |
|  |  |  |  | /SSG | R2旋入式接头JIS |
|  |  |  |  | /PSG | R2旋入式接头PVC |
|  |  |  |  | /FSJ | R2旋入式接头PVDF |
|  |  |  |  | /EP | 乙烯丙烯橡胶O形圈或衬垫 *2 |

*1仅在与ISC202G或ISC200S连接时，选择热敏电阻（-T3）

*2 用于强碱溶液时，一定要检查过程条件

沉入式支架ISC40FDJ

过程温度：最高80度

过程压力：20度时最大为0.2MPa;  80度时最大为0.1MPa

湿体材料：

支架：C-PVC或JIS SUS316

O形圈：Viton或乙烯丙烯共聚橡胶

法兰（选项）:PP或JIS SUS316

过程连接：

安装法兰（选项）：DIN DN50-PN10(ANSI 2” 150 1bs,带螺钉孔)材料：PP

JIS 10K-50-RF:材料：JIS SUS316 JIS 2英寸管

安装套件：镀锌钢

沉入式支架ISC40FDJ型谱表

| 型号 | 基本代码 |  | 选项代码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISC40FDJ |  |  |  | 沉入式支架 |
| 材料 | -V |  |  | 沉入式探头PVC-C |
|  | -S |  |  | 沉入式探头SUS316 |
| 管长度 |  | -10 |  | 1.0m |
|  |  | -15 |  | 1.5m |
|  |  | -20 |  | 2.0m |
| 选项 安装附件 |  |  | /FA | PP DIN DN50-PN10法兰（可选择-V）(ANSI CLASS150-2带螺钉孔) |
|  |  |  | /FBJ | 10K-50RF 法兰JIS SUS316 |
|  |  |  | /MS1 | 沉入式安装件：1套 |
|  |  |  | /MS2 | 沉入式安装件：2套 |
|  |  |  | /EP | 乙烯丙烯橡胶 * |

* 用于强碱溶液时，一定要检查过程条件

流通式支架ISC40FFJ

过程温度：

ISC40FFJ-SA、－SJ型：最高150度

ISC40FFJ-PA、－PJ型：最高100度

ISC40FFJ-FA、－FJ型：最高130度

过程压力：

ISC40FFJ-SA、－SJ型： 150度时最大为1.0MPa

ISC40FFJ-PA、－PJ型： 20度时最大为0.6MPa

100度时最大为0.1MPa

ISC40FFJ-FA、－FJ型：20度时最大为1.0MPa

100度时最大为0.1MPa

流通式支架ISC40FFJ型谱表

| 型号 | 基本代码 |  | 选项代码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISC40FFJ |  |  |  | 流通式支架 |
| 材料 |  | -SJ |  | Rc 1/2，JIS SUS316 |
|  |  | -SA |  | 1/2NPT, JIS SUS316 |
|  |  | -PJ |  | Rc1/2,聚丙烯（PP） |
|  |  | -PA |  | 1/2NPT阴，聚丙烯（PP） |
|  |  | -FJ |  | Rc1/2,PVDF |
|  |  | -FA |  | 1/2NPT阴，PVDF |
| 选项 安装附件 |  |  | /MS | 不锈钢流通式支架用墙/管式安装件 |
|  |  |  | /MP | PP或PVDF流通式支架用墙/管式安装件 |
|  |  |  | /FSJ2 | JIS 10K-25-RF法兰（用于-SJ时），JIS SUS316 *1 |
|  |  |  | /FS2 | DIN PN10-DN25法兰（用于-SA时），JIS SUS316 *1 |
|  |  |  | /FPJ2 | JIS 10K-25-RF法兰（用于-PJ时），PP *1 |
|  |  |  | /FP2 | DIN PN10-DN25法兰（用于-PA时），PP *1 |
|  |  |  | /FFJ2 | JIS 10K-25-RF法兰（用于-FJ时），PVDF *1 |
|  |  |  | /FF2 | DIN PN10-DN25法兰（用于-FA时），PVDF *1 |
|  |  |  | /EP | 乙烯丙烯橡胶 *2 |
|  |  |  | /POL | 抛光表面 *3 |

*1 所有法兰是可调的，上述部分各种材料描述了可调法兰的一个与水接触部分材料代表，而其本身是JIS SUS304制成。

*2 用于强碱溶液时，一定要检查过程条件

*3 JIS SUS316材料时的选项

直插式安装部件ISC40FSJ

过程温度:

ISC40FSJ-STWJ型：最高110度

ISC40FSJ-SCWJ,-SCSJ型，最高150度

ISC40FSJ-PCSJ型：最高100度

ISC40FSJ-FCSJ型，最高130度

过程压力：

ISC40FSJ-STWJ型：110度时最大为1.0MPa

ISC40FSJ-SCWJ,-SCSJ型，150度时最大为0.1MPa

ISC40FSJ-PCSJ型：20度时最大为0.6MPa

100度时最大为0.1MPa

ISC40FSJ-FCSJ型:20度时最大为1.0MPa

130度时最大为0.1MPa

材料 与水接触的材料：

ISC40FSJ-STWJ型：JIS SUS316L,硅胶

ISC40FSJ-SCWJ,-SCSJ型：JIS SUS316,Viton 或乙烯丙烯共聚橡胶

ISC40FSJ-PCSJ型：聚丙烯，Viton或乙烯丙烯共聚橡胶

ISC40FSJ-FCSJ型:PVDF,Viton或乙烯丙烯共聚橡胶

非与水接触的材料：

ISC40FSJ-STWJ型：IDF夹子：SUS13

ISC40FSJ-SCWJ,-SCSJ，-PCSJ,-FCSJ:螺母：SUS304

过程连接：

ISC40FSJ-STWJ型：IDF3”夹子

ISC40FSJ-SCWJ耦合连接

ISC40FSJ-SCSJ,-PCSJ,-FCSJ型：R2旋入式耦合连接

直插式安装部件ISC40FSJ型谱表

| 型号 | 基本代码 | 选项代码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISC40FSJ |  |  | 直插式部件 |
|  | -STWJ |  | IDF3”夹JIS SUS316L |
|  | -SCWJ |  | 连接器附件 JIS SUS316 |
|  | -SCSJ |  | R2旋入式连接器JIS SUS316 |
|  | -PCSJ |  | R2旋入式连接器PP |
|  | -FCSJ |  | R2旋入式连接器PVDF |
| 选项 |  | /EP | 乙烯丙烯橡胶 * |

* 用于强碱溶液时，一定要检查过程条件。

接线盒BA20

当ISC202G/ISC200S变送器和ISC402G转换器与ISC40□J传感器分离较远时使用，并设置

环境温度：-10～50度

结构：IP54

外壳材料：铸铝合金

电缆入口：2

外壳颜色：纯灰色

重量：2Kg

外部电缆WF10J

芯线数量：6

安装外径：7.7mm

终端处理：特殊终端

材料：耐候乙烯

外部电缆WF10J型谱表

| 型号 | 基本代码 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| WF10J |  |  | 外接电缆 |
| 电缆端子 | -F |  | 完整端子 |
| 电缆长度 |  | -05 | 5m |
|  |  | -10 | 10m |
|  |  | -20 | 20m |
|  |  | -30 | 30m |
|  |  | -40 | 40m |

注：包括传感器电缆长度，最长延长电缆为50米。